防爆旋转蒸发器的维护保养方法

一、周期性检查与清洁

‌1、外观与密封检查‌

每次使用前检查设备外观是否存在腐蚀或机械损伤，重点关注防爆部件(如防爆电机外壳、防爆接线盒)的完整性。

每周检查密封圈、接口密封性，及时更换老化或磨损的密封件，涂抹真空脂保持润滑。

‌2、内部清洁规范‌

蒸发室、冷凝管和接收瓶每次使用后需用中性清洁剂冲洗，顽固污渍可用乙醇或丙酮溶解(禁止使用强酸/强碱清洗剂)。

每月深度清洁加热槽水垢，推荐使用水浴预膜防垢技术或低浓度柠檬酸溶液浸泡除垢。

二、关键部件维护

‌1、防爆系统专项维护‌

每季度检测防爆电机散热性能，清理电机通风口灰尘，检查防爆控制箱接线端子紧固状态。

每年委托专业机构测试防爆电气系统的气密性和接地电阻，确保符合防爆认证标准。

‌2、运动部件维护‌

每月对旋转主轴、轴承添加耐高温润滑脂(如二硫化钼)，防止干摩擦导致卡顿。

每半年校准旋转速度，使用转速计验证实际转速与设定值偏差(允许误差±5%)。

三、安全运行保障措施

‌1、电气系统防护‌

每日检查电源线、插头绝缘层是否破损，发现异常立即停用。

定期测试真空泵与蒸发器联锁功能，确保真空度异常时自动切断加热电源。

‌2、操作环境管理‌

保持设备周围通风，避免易燃气体积聚(建议安装可燃气体报警器)。

停机后立即排空加热槽液体，防止长期静置滋生微生物或腐蚀槽体。

四、维护记录与档案

1、建立维护台账，记录每次保养内容、更换部件型号及检测数据。

2、保存年检报告(如CNAS/CMA校准证书、防爆性能检测报告)备查。

五、注意事项

1、禁止非专业人员拆卸防爆电气组件，维修需由持证电工操作；

2、清洁时避免液体直接泼溅到电机或控制面板(建议使用防潮软布擦拭)。

通过以上措施可降低设备故障率，延长防爆旋转蒸发器的使用寿命，同时保障操作安全性。