生物废水灭活系统的安全操作规程

一、‌系统启动前准备‌

‌1、环境与设备检查‌

确保设备周围环境干燥、清洁，各部件(储液罐、灭活罐、冷却罐等)安装牢固，无泄漏‌。

检查管道连接、阀门状态及传感器(温度计、压力表)是否正常‌。

‌2、参数设定与药剂准备‌

根据废水特性选择灭活方式(化学药剂或热力灭菌)，配置所需药剂(如次氯酸钠、臭氧等)‌。

在控制系统中设定温度、压力、处理时间等参数(例如热力灭菌需达到121℃、30分钟)‌。

二、‌废水预处理与投加‌

‌1、废水收集与调节‌

将生物废水引入储液罐，通过液位计监控容量，避免溢流‌。

调节废水pH值(如使用酸碱中和)和温度，以提高后续灭活效率‌。

‌2、药剂投加‌

若采用化学灭活，通过加药泵精准投加消毒剂(如次氯酸钠溶液、臭氧)，控制浓度在5-10mg/L范围内‌。

三、‌灭活处理核心阶段‌

‌1、热力灭菌操作‌

将废水泵入灭活罐，启动蒸汽喷射器加热至设定温度(如121℃)，通过测温系统实时监控灭活效果‌。

维持高温高压环境至预设时间，确保病原体DNA/RNA断裂及微生物蛋白质变性‌。

‌2、化学灭活操作‌

若使用化学法，通过搅拌机混合药剂与废水，确保充分接触反应‌。

监测电导率或余氯浓度，验证灭活达标‌。

四、‌冷却与废液排放‌

‌1、降温处理‌

灭活后的高温废水进入冷却罐，通过夹套循环冷却水(如15-25℃)快速降温至安全温度‌。

冷却罐液位和温度由传感器实时反馈至控制系统‌。

‌2、废液排放与验证‌

冷却后的废水经排放管道输送至污水处理系统，排放前需取样检测灭活效果(如微生物残留量)‌。

若采用连续式系统，PLC自动控制排放流量和批次切换‌。

五、‌系统关闭与维护‌

‌1、停机操作‌

依次关闭进料泵、搅拌机及蒸汽阀门，排空罐内残余废液‌。

使用清洗水(含酸碱液)对罐体和管道进行CIP清洗，避免生物膜残留‌。

‌2、日常维护‌

定期更换过滤组件(如除菌滤芯)、校准传感器，检查密封件和阀门状态‌。

记录运行数据(温度曲线、处理量)并备份至中控系统，支持质量追溯‌。

3、关键注意事项

‌安全防护‌：操作时需穿戴防护服、口罩及手套，避免接触灭活剂或高温蒸汽‌。

‌应急处理‌：遇断电或设备故障时，立即关闭电源并清空罐内废水，防止污染扩散‌。

‌合规验证‌：定期通过独立验证装置检测灭活效果，确保符合《生物安全实验室规范》等法规要求‌。