二级生物安全柜的使用注意事项有哪些？

二级生物安全柜是实验室中用于保护操作人员、实验样品和环境的重要设备，其使用需要严格遵守规范以确保安全。以下是主要的使用注意事项：

一、操作前准备

‌1、设备检查‌：使用前应检查生物安全柜外观、风机、过滤器等是否正常，确认已定期校准并在有效期内‌。

‌2、环境要求‌：应安装在不能移动的水平表面上，避免阳光直射，环境温度建议在10-30℃之间‌。安全柜背面、侧面离墙距离宜保持150-300mm，顶部留有不小于300mm的空间。

‌3、个人防护‌：必须穿戴个人防护装备，如实验服、手套、口罩、帽子和护目镜等‌。

二、操作规范

‌1、物品摆放‌：柜内物品应按照从清洁区到污染区的方向摆放，所有物品尽可能放在工作台后部，避免阻挡前后进气格栅‌。物品数量应保持最低，避免过载‌。

‌2、操作动作‌：操作时动作应缓慢平稳，避免快速移动扰乱气流‌。双手从安全柜前窗开口处垂直缓慢伸入，等待约1分钟让空气“扫过”手和双臂表面后再开始操作‌。

‌3、工作区域‌：所有操作应在工作台面中央区域进行，避免在柜边缘或前窗开口附近操作‌。实验操作应按照从清洁区到污染区的方向进行‌。

三、安全禁忌

‌1、禁止明火‌：柜内严禁使用酒精灯等明火，因其会干扰气流模式并可能损坏过滤器‌。建议使用红外灭菌器替代‌。

‌2、避免震动‌：柜内尽量避免使用离心机、旋涡振荡器等震动仪器，以免积留在滤膜上的颗粒物质抖落，降低洁净度‌。

‌3、不同样品移动‌：柜内两种及以上物品需要移动时，应遵循低污染性物品向高污染性物品移动的原则‌。

四、操作后处理

‌1、清洁消毒‌：实验结束后，用70%酒精再次消毒柜内所有表面及物品‌。关闭安全柜前窗，保持风机继续运行10-15分钟以净化残留污染物‌。

‌2、废弃物处理‌：实验废弃物应分类放入专用生物安全垃圾袋或容器中，按规定处理‌。

五、维护与检查

‌1、定期检查‌：一旦出现过滤器寿命终结提示，应立即停止使用并通知专业工程师进行检测‌。应定期检查紫外灯强度，确保其杀菌效果。

‌2、持续运行‌：安全柜的风机在工作开始前和工作完成后应各运行5-10分钟‌。尽量使安全柜处于持续工作状态，以提供更大程度的人员保护‌。